НАБІР ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ

Набір для гемодіалізу (двохканальний) використовується у судинній хірургії для процедури гемодіалізу за методом Сельдінгера.

- Катетер виготовлений з рентгеноконтрасного  поліуретану F 12;

- голка пряма, або V – подібна G18 (ø1,3 мм), довжиною 70мм;

- система встановлення з тросовим J - провідником  ø0,89 /0,035", довжиною 600 мм;

- дилататори 2 шт : F 10; F 12;

- скальпель;

- шкірний зсувний фіксатор;

- шприц 10 мл;

- ін’єкційний вузол ;

- пробка-заглушка;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- Одягнути стерильні рукавички;

- Розпакувати;

- Обробити місце операції звичайним способом;

- Обкласти місце операції стерильними серветками;

- Визначити місце введення катетера на шкірі;

- За необхідності розрізати скальпелем місце введення катетера;

- Виділити потрібну судину за допомогою прямої голки і шприця;

- Від'єднати шприц;

- Ввести провідник (прямий або типу J) через  голку;

- Перевірити відповідність положення провідника в судині;

- Обережно вийняти пряму голку, фіксуючи положення провідника на тій самій глибині;

- По провіднику ввести дилататор для розширення каналу;

- Витягнути дилататор;

- При необхідності повторити процедуру розширення каналу;

- Ввести катетер по провіднику плавними обертальними рухами;

- Перевірити відповідність положення катетера в судині;

- Витягнути провідник;

- При необхідності проконтролювати положення катетера в судині з допомогою рентген-апарата;

- Зафіксувати катетер до тіла рухомим метеликом або пластиром;

- підключити катетер до інфузійної системи за допомогою канюлі Луєра;

- між інфузіями підключити до катетера ін’єкційний вузол для заповнення катетера спеціальною рідиною чи додаткових ін’єкцій;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір катетера, Fr | Діаметр катетера, мм | Робоча довжина катетера, мм |
| --- | --- | --- |
| 12 | 4,00 | 200 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену;

Нетоксично;  Апірогенно

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017