ІНТРОДЬЮСЕР ТРАНСРАДІАЛЬНИЙ

Використовується для черезшкірного введення в сосуди для встановлення діагностичних катетерів, операційних маніпуляцій  та оптимізації процедури трансрадіального доступу.

- Інтродьюсер виготовлений з медичного полімеру та складається:

- Трубка інтродьюсера з клапаном;

- Відвідна трубка з трьохходовим краником;

- тросовий провідник з гнучким кінцем;

- ділататор (буж) з конусним дистальним атравматичним  кінцем, на проксимальному кінці – канюля Луєр;

- голка пункції вени;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- Перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити місце операції звичайним способом;

- обкласти місце операції стерильними серветками;

- визначити місце введення інтродьюсера на шкірі;

- перед застосуванням перевірити відповідність бужа та катетерів в інтродьюсері;

- за необхідності розрізати скальпелем місце введення інтродьюсера.

- виділити потрібну судину за допомогою прямої голки;

- зробити пункцію вени за допомогою голки;

- ввести  провідник  з гнучким кінцем;

- перевірити відповідність положення провідника в судині;

- обережно вийняти пряму голку, фіксуючи положення провідника на тій самій глибині;

- по провіднику ввести інтродьюсер з бужем в зборі;

- видалити провідник та буж;

- клапан  забезпечує герметичність венозної пункції;

- встановити необхідний катетер  проводячи його крізь клапан;

- перевірити відповідність положення катетера в судині;

- проконтролювати положення катетера в судині з допомогою рентген-апарата;

- виконати всі необхідні процедури за протоколом;

- після використання утилізувати виріб у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів.

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020