СИСТЕМА ДЛЯ УЛЬТРОЗВУКОВОГО АСПІРАТОРА

(магістраль - подовжувач для помпи)

Система використовується в хірургії, нейрохірургії для ультразвукового аспіратора, який контролює приток та відтік рідини при операціях.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- набір складається з двох подовжувачів, діаметр трубок яких  5,0 мм :

- довжина одного подовжувача – 6000 мм, на одному кінці канюля Луєр-Лок, на другому - крапельниця з роликовим затискачем; на відстани 1000мм від крапельниці розміщений насосний сегмент ;

- насосний сегмент з опірними кільцями має діаметр 7,0 мм, довжину 175 мм;

- довжина другого подовжувача  -  6000 мм, один кінець канюля Луєр, на другому  адаптера Жане, по всій довжині синя полоса;

- система має подвійне пакування;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- перед застосуванням встановити затискачі в положення «закрито»;

- вставити насосний сегмент в помпу та перевірити фіксацію;

- ємність з розчином встановити на штатив, та голкою проштрикнути пробку на ємності;

- встановити подовжувачі за призначенням та впевнитись у надійності фіксації;

- відкрити затискачі за необхідністю;

- шляхом  заповнення трубок рідиною, досягти повного заповнення системи;

- при вимиканні помпи, використовувати затискачі для запобігання некоректної роботи системи;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.