ХОЛЕДОХОЛІТОЕКСТРАКТОР БАЛОННИЙ ЕНДОСКОПІЧНИЙ

Холедохолітоекстрактор  використовується в хірургії для балонного видалення невеликих конкрементів із жовчних проток.

- виготовлено з рентгеноконтрастного термопластич-ного нетоксичного полімеру;

- довжина 2000 мм;

- дистальний кінець має заокруглену конусну форму з отворами для тросового провідника та ліків;

- надувний латексний балон на дистальному кінці;

- канюли Луєра на проксимальному кінці відвідних трубок 3 шт;

- мітки для визначення глибини введення;

- знімний мандрен із нержавіючої сталі медичного призначення;

- одноходовий краник;

- стерилізовано оксидом етилену

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію

- для професійного використання

- для одноразового застосування

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- за допомогою ендоскопа ввести холедохолітоекстрактор у просвіт жовчної протоки;

- використовуючи мандрен або тросовий провідник, провести балонний дистальний кінець холедохолітоекстрактора крізь місце скупчення конкрементів;

- наповнити балон фізіологічним розчином за допомогою шприця (об’єм вказано у таблиці);

- крізь додатковий порт подати ліки(анестетики)згідно протоколу лікування;

- обережно витягнути холедохолітоекстрактор разом із конкрементами;

- після використання утилізувати виріб у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Об’єм балона (мл) |
| --- | --- | --- |
| 7 | 2,3 | 1,7 2,4 4,0 5,0 |

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

ПАРТІЯ

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.