НАБІР ПОДОВЖУВАЧІВ ДЛЯ АРТРОСКОПІЧНОЇ ПОМПИ

Подовжувачі  використовується в хірургії для іригаційної системи, яка контролює приток та відтік рідини при операціях на суглобах та хребті.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- набір складається з двох подовжувачів, діаметр трубок яких  8,0 мм :

- довжина одного - 3200мм, на одному кінці канюля Луєр-Лок з накидною гайкою, на двох других дві ін’єкційні голки ø2,0 мм, (призначений для подачі рідини  та зрошення операційної зони)

- довжина другого -  4500 мм, один кінець відкритий, на двох других два адаптера Жане, (призначений для евакуації продуктів операції);

- на кінцях подовжувачів є затискачі що регулюють потік (5 шт);

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання

- для одноразового застосування

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- перед застосуванням встановити затискачі в положення «закрито»;

- ємність з розчином встановити на штатив, та голками проштрикнути пробки на ємностях;

- встановити подовжувачі в систему артроскопії, та впевнитись у надійній фіксації;

- відкрити затискачі за необхідністю (один або два);

- шляхом  заповнення трубок рідиною, досягти повного заповнення артроскопічної системи;

- при вимиканні помпи, використовувати затискачі для запобігання некоректної роботи системи;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.