КАТЕТЕР ТИПУ «БАКРІ» (МІНІ) ДЛЯ ТАМПОНАДИ МАТКИ

Балонний катетер  призначений для проведення маткової балонної тампонади з метою тимчасової або остаточної зупинки маткової кровотечі у гінекологічних хворих..

- виготовлено з термопластичного нетоксичного рентгеноконтрастного  поліуретану ;

- довжина 220 мм;

- одноканальна  трубка;

- адаптер Луєр на проксимальному кінці катетера;

- закритий дистальний кінець заокругленої форми;

- роздувний латексний балон на дистальному кінці;

- розмірні мітки для позиціонування катетера;

- в комплект входить ін’єкційний вузол та полімерний направник (для катетерів F6 – металевий);

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перед початком використання треба виключити наявність прогресуючої вагітності, наявність гострих запальних захворювань статевих органів та малого тазу  або інших протипоказань для використання;

- встановити вагінальне дзеркало так, щоб бачити шийку матки, та ретельно обробити шийку матки та піхву відповідним антисептичним розчином;

- захопити верхню губу шийки матки затискачем;

- при загині матки захопити нижню губу шийки матки затискачем для того,  щоб цервікальний канал розпрямився, якщо злегка потягти затискачем;

- протягом процедури введення затискач залишається на місці, щоб підтримувати легкий натяг шийки матки проти сили штовхання під час введення;

- обережно переміщують зонд по порожнині матки до дна, щоб визначити напрям цервікального каналу та глибину порожнини матки (за результатами зондування) та щоб виключити наявність патологій матки (наприклад маткової перегородки, фібром підслизової оболонки) або наявність невидаленого внутрішньоматкового контрацептиву;

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- встановити провідник катетера до крайньої крапки балону і утримувати в такому положенні до закінчення введення балону увести катетер у порожнину матки ;

- ввести катетер трансцервікально  до дна матки на глибину, визначену при зондуванні матки;

- утримуючи балон в такому положенні  акуратно видалити провідник  та закрутити  ін’єкційний вузол;

- за допомогою стерильного шприця з голкою об’ємом  10 -20 мл через ін’єкційний порт ввести стерильну рідину (вода для ін’єкцій або фізіологічний розчин) в об’ємі достатньому для заповнення порожнини матки;

- перевірити фіксацію заповненого балону в порожнині матки шляхом легкої тракції за катетер та  проконтролювати положення катетера за допомогою УЗД;

- балонний катетер  можна видалити, знявши ін’єкційний вузол;

- вивести катетер;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Об’єм балона (мл) | Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) |
| --- | --- | --- |
| 20 | 6 | 2,0 |
| 40 | 8 | 2,7 |
| 50 | 9 | 3,0 |

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.