ЗОВНІШНЯ ВЕНТРИКУЛЯРНА ДРЕНАЖНА СИСТЕМА

(двоканальна)

Зовнішня вентрикулярна дренажна система застосовується в нейрохірургії для встановлення в шлуночок мозку та дренування тимчасового надлишку цереброспінальної рідини (ліквора), зменшуючи таким чином внутрішньочерепний тиск.

В систему входить:

- дренажна трубка (двоканальна) з рентгеноконтрастною стрічкою;

- металевий мандрен;

- знімні канюлі Луєр – 2 шт;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Дане застосування є рекомендованим та не є обов’язковим в конкретній клінічній ситуації.

- Перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- положення хворого на операційному столі на спині  з підкладеним під голову валиком;

- обробити місце операції антисептиком (розчином йоду та спирту), при необхідності видалити волосся в місці встановлення дренажу;

- провести анестезію;

- визначити місце введення дренажу на шкірі;

- виконують підковоподібний надріз шкіри та апоневрозу довжиною 1-2см (у дітей), 5см (у дорослих) у проекції точки Кохера або Денді;

- окістя розсікають та зміщують в сторону, накладають фрезерний отвір ;

- коагулюють арохроідальну оболонку та кору головного мозку;

- вентрикулярний дренаж одягають на мандрен та виконують пункцію бічного шлунка;

- напрям ходу мандрена при пункції переднього рогу - у пара сагітальній площині, у напрямку уявної лінії, що з’єднує два зовнішні слухові ходи, на глибину 5-5,5 см (у дорослих); при пункції заднього рогу мандрен занурюють у напрямку верхньо-зовнішнього гомолатеріального краю апертури орбіти (з тієї ж сторони) на глибину 6-7 см (у дорослих).

- мандрен видаляють, утримуючі дренаж від зміщення;

- при правильній установці дренажу в систему надходить прозорий ліквор, при попаданні крові систему слід прокачати до очищення ліквору чи видалити, промити і встановити повторно;

- дренаж фіксують за окістя з метою попередження його міграції чи підтікання ліквору;

- дренаж виводиться попід шкіру через розріз

- рани прикривають асептичними наклейками;

- стан та прохідність системи регулярно перевіряються;

- після використання утилізувати виріб у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.05.2021