СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

01.10.19.

Виробник:   Джиангсу Суюн Медикал Материалс Ко., Лтд

(Jiangsu Suyun Medical Materials Co.,Ltd)

| Продукція: | Катетер аспіраційний JS |
| --- | --- |
| Тип: | з вакуум контр Y подібн |
| Партiя №: | 160520 |
| Кількість: | 20 000 000 шт |

Цим підтверджується, що для вказаних вище товарів було проведено перевірку перед відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми підтверджуємо, що після перевірки шляхом випадкового відбору, вказана вище партія товарів відповідає вимогам стандарту ISO 13485:2012/АС:2012 та є відповідно кваліфікованою.

Сертифікат якості No.: WHM 14059-1

| Найменування продукції | Катетер аспіраційний JS з вакуум контр Y |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель / тип | 6-18 | Lot | 160520 |
| Нормативні документи | JK12/06-СЕ.01 | Кількість зразків | 30 шт. |
| Стан зразка | Стан гарний | термін придатності | 01.04.2025 |
| Найменування досліджуваного показника | Технічні вимоги |  | Результат випробування |
| Зовнішній вигляд | Поверхня трубки, отворів і кінця повинна бути гладкою, вільної від сторонніх включень. Кінець еліптичної форми. На просвіт катетер чистий і прозорий. |  | Відповідає |
| Розмір | Зовнішній діаметр відповідає номеру: №6 – 2.0 мм; №8 – 2.7 мм; №10 – 3.3 мм; №12 – 4.0 мм; №14 – 4.7 мм; №16 – 5.3 мм; №18 – 6.0 мм; №20 – 6.7 мм. Допустиме відхилення ≤7% |  | Відповідає |
|  | Повна довжина L: ≥400 мм |  |  |
| З'єднання | При приєднанні аспіраційного катетера до джерела вакууму при 40 кПа при нормальному атмосферному тиску протягом 15сек. і температурі (23 ± 2) 0С, з'єднання не повинно руйнуватися. |  | Відповідає |
| Міцність і зносостійкість | При закріпленні одного кінця катетера і застосуванні статичної сили в 10 Н до іншого кінця на протязі 60сек., Всі частини катетера не повинні показувати ознак руйнування або розтягування. |  | Відповідає |
| Залишковий вакуум | ≤0.33 кПа |  | Відповідає |
| Стерильність | Відсутність росту аеробних і анаеробних бактерій при інкубації 350С протягом 5 днів після посіву, а також відсутність росту грибків при інкубації 250С протягом 7 днів після посіву. |  | Відповідає |
| Залишкова кількість етиленоксиду | ≤10 мг/г |  | 0.9 |
| Результат випробувань | Продукція придатна до використання. |  |  |
| Примітка |  |  |  |

| Менеджер відділу контролю якості – Ван Мінгхуа | 01.10.19. . |
| --- | --- |

Висновок: Вищенаведені результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо катетер аспіраційний JS з вакуум контр Y подібн торгової марки «Джей Єс Україна». Система управління якістю компанії Jiangsu Suyun Medical Materials Co.,Ltd для виробництва катетер аспіраційний JS з вакуум контр Y подібн  торгової марки «Джей Єс Україна» відповідає вимогам стандарту ISO 13485:2012/АС:2012.

Даний документ є повним і точним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co.,Ltd. Свідоцтво держ реєстрації 13725\2014

МП

Підпис